Calibración de los circuitos de tensión y de corriente

El objetivo de esta parte de la práctica es determinar las constantes de conversión de los circuitos completos de adaptación de tensión y de corriente. La calibración se realizará solamente en amplitud, no en fase.
El procedimiento se realizará con supervisión docente utilizando la fuente APS-1102A[1]
[1] https://www.gwinstek.com/en-GB/products/detail/APS-1102A

Features: / Output Capacity: 1kVA (for AC 200V Input) / Output Modes: AC and AC+DC / Arbitrary Waveform Power Output / Measurement Functions: Voltage, Current, Power ,Frequency, Power Factor,CF,and Harmonic Current

A. Calibración del circuito de medición de tensión

Alimentar la caja con la fuente APS-1102A.

Setear la fuente en los puntos de medida (V_fuente) utilizando f=50 Hz, medir la tensión a la salida de circuito de adaptación con el AD2 y completar la siguiente tabla:

V_fuente [V]	V_medida [V]	Kv=V_fuente/V_medida
207
211
215
219
223
227
231
235
239

Hallar Kv y su incertidumbre.

Nota: los valores de la tabla son valores eficaces.

B. Calibración del circuito de medición de corriente

Conectar la fuente APS-1102A al banco de resistencias.
Pinzar la corriente con la pinza proporcionada junto con la caja. Setear en la fuente los puntos de medida, utilizando f=50 Hz, y completar la siguiente tabla:

I_fuente [A] / (sugerido)	I_fuente [A] / (real)	V_medida [V]	KI=I_fuente / V_medida
0.1
0.2
0.5
1
2
3

Hallar KI (utilizando sólo corrientes menores a 3 A) y su incertidumbre asociada.

Nota: Los valores de la tabla son valores eficaces.