| Cód | Función afectada | ## Breve descripción de códigos de FUNCIÓN |
| --- | --- | --- |
| F1 | Sistema de Reactivos | Falla de componentes electrónicos, mecánicos o hidráulicos dedicados al suministro de reactivos. |
| F2 | Sistemas de Muestras, Reacción y Agitación | Falla de componentes electrónicos, mecánicos o hidráulicos dedicados a la toma y dispensado de muestras, calibradores, controles de calidad (QC), incluye sistemas de reacción y de agitación. |
| F3 | Sistema de Medición | Falla de componentes electrónicos, mecánicos u ópticos dedicados a cualquier sistema de medición óptico. Ej. Celdas de medida ópticas y Laser. No ECL ni electrodos/sensores (ISE y BGA) q son F13 |
| F4 | Sistema de Transporte | Falla de componentes electrónicos o mecánicos dedicados a transportar partes mecánicamente. Ej.: cubetas (STA-C), copitas de ensayo y punteros, cassettes de reactivos y racks. |
| F5 | Sistema de Residuos | Falla de componentes electrónicos, mecánicos o hidráulicos dedicados a la eliminación de residuos líquidos o sólidos. |
| F6 | Control de Temperatura | Falla de componentes electrónicos, mecánicos o de calentamiento/enfriamiento dedicados a control térmico interno. Ej. incubación, ventilación, refrigeradores, celdas y la electrónica de ellos, etc. |
| F7 | Sistemas Electrónicos | Falla de sistemas electrónicos comunes a diferentes sistemas del equipo. Ej. CPU, fuentes de alimentación, cableados, conectores y PCBs que no sean para códigos F1 a F6 ni F8 a F14. |
| F8 | Interfaz c/usuario (HW) | Fallas de HW de interfaz c/operador. Ej. Monitores LCD, impresoras, teclados, BCR. |
| F10 | Chassis y/o gabinete | Cubiertas, tapas, puertas, gabinete o chassis defectuosos o dañados. |
| F11 | Sistemas OEM | Falla de sistemas auxiliares externos. Ej. Equipos purificadores de agua, UPS, estabilizadores de voltaje, sistemas neumáticos, etc. |
| F12 | No se constata problema | No se encuentra defecto indicado por el usuario o no pudo ser reproducido. Usar con código C10. |
| F13 | Electrodos o celdas | Falla de electrodos, sensores o celdas de medida electrónicas (ej. ECL y de impedancia). Incluye la electrónica y otro HW asociados a ellos. No para las celdas de medición ópticas que son F3. |
| F14 | Sistema Fluídico | Fallo del sistema fluídico/hidráulico en general. No asociado a funciones específicas. o definidas (F1 a F6) |
| F15 | BCR | Falla de sistema de identificación de muestras o reactivos. BCR internos, lectores magnéticos y su electrónica asociada. |

| Cód | Causa | Breve descripción de códigos de CAUSA |
| --- | --- | --- |
| C1 | Eléctri./Electrón. (c/uso normal) | Fallo de componentes electrónicos. Ej. PCB, fusibles, cableado, conectores, etc. |
| C2 | Mecánica (c/uso normal) | Fallo de componentes mecánicos. Ej. motores, rulemanes, piezas mecánicas, montaje, etc. |
| C3 | Fluídica (c/uso normal) | Fallo de componentes fluídicos. Ej. válvulas, jeringas, tuberías, bombas y conexiones hidráulicas |
| C4 | Óptica (c/uso normal) | Fallo de comp. ópticos. Ej. Optoacopladores, dispositivos de medición ópticos, etc. |
| C5 | Daño (mal uso, daño exógeno) | Fallo de componente debida a mal uso, desgaste excesivo o daño externo. |
| C6 | Ambiente | Fallo de equipo o de sus partes causadas x factores ambientales externos. Ej. temperatura ambiente, suministro eléctrico, calidad del agua, contaminación, polvo, humedad, vibración, etc. |
| C7 | Fallo causada x error del Op. | Fallo del equipo o de cualquier componente causada x error del operador. |
| C8 | Consumibles | Fallo x defectos relacionados a consumibles. Cubetas, copas de muestra, agujas, puntas, etc. |
| C9 | Reactivos | Fallo debida a asuntos relacionados a reactivos, calibradores o controles. |
| C10 | No se halla la causa | Se usa con F12. No se encuentra causa o el Fallo no pudo ser verificado o reproducido. |
| C11 | Software | Problema causado por asuntos relacionados al SW de Aplicación u Operación. |
| C12 | Falla vacío, presión o hidrául. | Fallo de componentes de sistemas de vacío, de presión o hidráulicos. |
| C13 | Contaminación | Problema de cualquier tipo causado x contaminación bacteriana o fúngica de componentes. |
| C15 | Error de Configuración | Problema de cualquier tipo causado por algo mal en la configuración (Set up). |
| C16 | Desajuste | Fallo debida a componentes o sistemas desajustados o mal ajustados. |
| C18 | LLD | Fallo de sistemas de detección de nivel de líquido. |
| C19 | Problema de seguridad (SW) | Fallo por virus, gusanos o hackers. En equipo o en el LIS. Use también para instalar antivirus. |

| Cód | Solución | ## Breve descripción códigos de SOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| R1 | Reemplazo | De cualquier parte, pieza, módulo o del equipo completo. |
| R2 | Retrofit | Implementación de Modificación (HW o SW) indicado x Service Bulletin. Indicar cuál. |
| R3 | Limpiar / Lubricar | Limpieza y/o lubricación de partes afectadas. Incluye limpiar contactos eléctricos. |
| R4 | Ajuste o reconfiguración | Ajuste o alineación de partes o conjuntos ópticos, mecánicos, electrónicos, fluídicos y térmicos. |
| R5 | Comunicar | No se pudo reparar. Comunicar a AC, Vtas o 3ro para que repare o resuelva. |
| R6 | No hubo acción correctiva | En conj. c/C10. No hubo acción correctiva debido a que no se constata o se reprodujo el problema. |
| R7 | Recarga del SW | Se resolvió el probl. recargando el Software |
| R8 | Mantenimiento Correctivo | Se resolvió probl. haciendo un Mantenimiento Preventivo, total o parcial, no programado. |
| R9 | Reconectar | Había parte o componente (electrónico, mecánico o hidráulico) desconectado y se reconectó |
| R10 | Re-entrenamiento | Re-entrenamiento adicional, no planeado, en cliente, en Roche o por teléfono |
| R11 | Prueba | Prueba de funcionalidad del sistema sin haber reparado o modificado nada. |
| R12 | Enviar al taller | Se envía o lleva equipo a taller para ser reparado, probado, reacondicionado o modificado (retrofit) |
| R13 | Reiniciar equipo | Se resolvió el problema reiniciando el equipo o el sistema operativo. |

Reporte obligatorio de Descripción de Problemas. Códigos (F-C-S), su descripción y Parte causante del problema

Cuando el Cód de Primera clasificación es queja, es obligatorio declarar los códigos (F-C-S) de descripción del problema. 
Además, una descripción escrita e indicar cuál es la Parte causante del problema. 
La tabla de arriba define los códigos FCS para ST y explica el alcance. Sin embargo, pueden haber juegos de códigos análogos para Aplicaciones (Especialistas en operación de los equipos) y cód. para los especialistas en Software.

Son queja los casos cuya 1ra clasificación sea: Malfuncionamiento del Instrumento, Malf. del Software o Desempeño de Tests.

En todos los otros casos: MP, Capacitación e Instalaciones no es necesario declarar los códigos FCS. En especial para los casos en que la 1ra Clasificación sea “Actividad iniciada por la Empresa”.